靜宜大學

輻射防護計畫

（機關用印）

中華民國九十三年四月 制訂

目      錄

| 序 | 內容 | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
|  | 目 錄 ------------------------------------------------------ | 1 |
| 壹 | 前 言 ----------------------------------------------------- | 2 |
| 貳 | 管 理 組 織 及 權 責 ------------------------------------------ | 2 |
| 參 | 人 員 防 護 |  |
|  | 一、人 員 訓 練 ---------------------------------------------- | 3 |
|  | 二、工 作 人 員 劑 量 管 制 ----------------------------------- | 4 |
|  | 三、一 般 人 劑 量 限 制 -------------------------------------- | 4 |
| 肆 | 醫 務 監 護 --------------------------------------------------- | 5 |
| 伍 | 地 區 管 制 --------------------------------------------------- | 5 |
| 陸 | 輻 射 源 管 制 ------------------------------------------------ | 6 |
| 柒 | 輻 射 源 廢 棄 ------------------------------------------------ | 7 |
| 捌 | 意 外 事 故 之 處 理 ------------------------------------------ | 8 |
| 玖 | 合 理 抑 低 措 施 --------------------------------------------- | 9 |
| 拾 | 紀 錄 保 存 -------------------------------------------------- | 10 |
| 附件 | 附件一 | 游離輻射防護法第七條及游離輻射防護法施行細則第二條 ---- | 11 |
|  | 附件二 | 用 詞 定 義 ------------------------------------------- | 12 |
|  | 附件三 | 輻射安全管理人員資料 ---------------------------------- | 13 |
|  | 附件四 | 管制區平面圖 ------------------------------------------ | 14 |
|  | 附件五 | 輻射源基本資料 ---------------------------------------- | 15 |
|  | 附件六 | 相關單位及業者名單暨服務項目表 ------------------------ | 16 |
|  | 附件七 | 人員異動報表 ------------------------------------------ | 17 |
| 附表 | 附表一 | 可發生游離輻射設備輻射偵測紀錄表------------------------ | 18 |
|  | 附表二 | 可發生游離輻射設備輻射安全測試報告（次/年）------------- | 19 |
|  | 附表三 | 輻射意外事件通報單 ------------------------------------ | 20 |
|  | 附表四 | 輻射設備證照清冊 -------------------------------------- | 21 |
|  | 附表五 | 輻射管理作業檢查表 ------------------------------------- | 22 |
|  | 附表六 | 輻射實驗室安全檢查紀錄表 ------------------------------- | 23 |
| 附錄 | 附錄一 | 實驗室輻射防護準則 ------------------------------------- | 24 |
|  | 附錄二 | 可發生游離輻射設備之採購流程 --------------------------- | 25 |
|  | 附錄三 | X光繞射光譜儀及檢驗用X光櫃安全作業程序 ------- | 26 |
|  | 附錄四 | X光繞射光譜儀及檢驗用X光櫃緊急事故處理措施 --- | 27 |

靜宜大學輻射防護計劃

壹、前　　言

為加強本校游離輻射設備之使用管理及防護工作，確保工作人員之健康及校園環境之安全，並依據「游離輻射防護法」（以下簡稱「輻防法」）第七條第二項及「游離輻射防護法施行細則」（以下簡稱「施行細則」）第2條（如附件一）等相關法規，特訂定本計畫以執行幅防護管制作業。

違反「輻防法」第7條第二項規定，擅自或未依核准之輻射防護計畫進行輻射作業，致嚴重污染環境，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

違反「輻防法」第7條第二項規定，擅自或未依核准之輻射防護計畫進行輻射作業，處新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰，並得令其停止作業；必要時，廢止其許可證或登記證。

用詞定義詳見附件二。

貳、管理組織及權責

一、本校現有之密封放射性物質總活度或可發生游離輻射設備之最高管電壓未超過活度1(1012貝克或500 kVp。

二、無需設置輻射防護管理組織或輻射防護人員，故由本校指派領有操作執照（或輻射安全證書）之人員（附表一）負責輻射防護作業管理，其主要工作項目如下：

| （一） | 督導實施輻射防護計畫、訂定安全作業程序及緊急事故處理措施。（附錄三、四） |
| --- | --- |
| （二） | 督導實施游離輻射物質之請購、接受、貯存、領用、汰換、運送及放射性廢棄物處理之輻射防護管制措施。 |
| （三） | 督導實施可發生游離輻射設備之輻射防護檢測。 |
| （四） | 每年針對新進人員實施游離輻射防護教育訓練。 |
| （五） | 督導游離輻射工作人員健康檢查、協助健康管理。 |
| （六） | 人員劑量佩章應每月固定時間教佩章計讀單位計讀，結果應向工作人員公佈。有異常時，應調查原因並作適當之處理措施。遇意外事故或疑超限曝露時，應請計讀單位計讀並評估劑量，據以採取適當措施。 (輻防法第15條、輻防法施行細則第6條) |
| （七） | 人員劑量佩章計讀結果應留存30年(自人員離開游離輻射工作算起)。 |
| （八） | 輻射偵檢儀應每半年定期送有關單位校正一次及校正紀錄留存備查。 |
| （九） | 輻射管制區之建立與查核，應由輻射專業人員監督執行。照射現場之輻射偵檢應作成紀錄留存備查。 |
| （十） | 管理主管機關要求呈報之輻射防護相關報告及紀錄。 |
| （十一） | 意外事故、劑量超限等情事發生時，應予以調查原因，並將經過、處理方式、因應改善措施，做成記錄送行政院原子能委員會備查。 |
| （十二） | 向上級單位提供有關游離輻射防護管理資訊及建議。 |
| （十三） | 其他有關游離輻射防護管理事項。 |

三、建立本校各使用單位之密封放射性物質與可發生游離輻射設備清冊(附件五)。

參、人員防護

一、人員訓練：

| （一） | 放射性物質及可發生游離輻射設備操作人員應年滿18歲，並詳讀輻射防護措施之規定及參加新進人員輻射防護講習及測驗，合格後取得認可証明始可操作輻射實驗。 (輻防法第14條) |
| --- | --- |
| （二） | 本校操作登記證之放射性物質及可發生游離輻射設備之工作人員，得以由主管機管認可訓練機構之18小時游離輻射訓練證明代替輻射安全證書。(輻防法第7、31條及操作人員管理辦法) |
| （三） | 本校之研究人員及學生基於教學需要，得在合格操作人員指導下從事操作放射性物質或可發生游離輻射設備。操作前，須已接受合格人員規畫之操作程序及輻射防護講習，該講習計畫應先經原子能委員會核准後實施。（防護法第31條、放射性或可發生游離輻射射備操作人員管理辦法第3條） |
| （四） | 前項操作程序及輻射防護講習，應先將包括講習課程、指導人員及講習地點等講習計畫先報經主管機關核准後實施。講習時數不得少於三小時。 |
| （五） | 本校所有游離輻射工作人員，應每年參予由輻防專業人員舉辦之輻射防護再教育訓練。每年訓練時數至少3小時，並記錄備查。(輻防法第14條、安全標準第9條、輻防法施行細則第5條) 講習課程內容包括： 1.輻射基礎課程 2.輻射度量與劑量 3.輻射生物效應 4.輻射防護課程 5.原子能相關法規 6.安全作業程序及工作守則 7.主管機關提供之相關資訊 |
| （六） | 前項訓練之授課人員，應由輻射防護人員，或於教育部認可之國內、外大專校院相關科系畢業，且在公、私立機構、學校、研究單位從事輻射防護實務工作五年以上之人員擔任。 |
| （七） | 上述訓練記錄應記載參加訓練人員之姓名與參加訓練之時間、地點、時數、訓練科目及授課人員等相關資料，並至少保存十年。 |

二、劑量限制：

| （一） | 為確保本校輻射工作人員所受職業曝露不超過劑量限度並合理抑低，對輻射工作人員實施個別劑量監測，即配戴人員劑量佩章。 |
| --- | --- |
| （二） | 輻射工作人員職業曝露之劑量限度，依下列之規定： 1.每連續五年週期之有效等效劑量不得超過一百毫西弗。且任何單一年內之有效等效劑量不得超過五十毫西弗。 2.眼球水晶體之等效劑量於一年內不得超過一百五十毫西弗。 3.皮膚或四肢之等效劑量於一年內不得超過五百毫西弗。 前項第一款所稱之週期，應自本標準生效之日起算，每連續五年為一週期。 |
| （三） | 輻射工作人員之劑量經度量或計算符合下列規定者，視為不超過個人劑量限度： 1.每連續五年週期內之深部等效劑量與一百毫西弗之比值，加上此五年週期內各攝入放射性核種活度與其二倍年攝入限度比值之總和不大於一。且任何單一年內，深部等效劑量與五十毫西弗之比值及各攝入放射性核種活度與其年攝入限度比值之總和不大於一。 2.眼球等效劑量於一年內不得超過一百五十毫西弗。 3.淺部等效劑量於一年內不得超過五百毫西弗。 供管制體內曝露用之年攝入限度與參考用之推定空氣濃度，見「游離輻射防護安全標準」附表四之第四、五、六欄。 第一項各款之數學表示公式，見「游離輻射防護安全標準之附表五」。 |
| （四） | 於接獲女性輻射工作人員告知懷孕後，應即檢討其工作條件，以確保妊娠期間胚胎或胎兒所受之曝露符合一般人之劑量限度。 對告知懷孕之女性輻射工作人員，其腹部表面之等效劑量於剩餘妊娠期間不超過一毫西弗，且攝入體內之放射性核種不超過年攝入限度之百分之二，視為不超過前項胎兒之劑量限度。 |
| （五） | 場所主管應查明新進輻射工作人員之劑量紀錄，並於工作人員停止參與輻射工作時提供暴露歷史紀錄證明。（施行細則第七條） |

三、一般人劑量限制：

| （一） | 本校應確保其輻射作業對輻射工作場所以外地區造成之輻射強度，不超過游離輻射防護安全標準之規定。(輻防法第8條) |
| --- | --- |
| （二） | 本校於規劃、設計及進行輻射作業時，對一般人造成之劑量，應符合前條一般人之劑量限度。(安全標準第12條) |
| （三） | 一般人之劑量限度，依下列之規定： 1.一年內之有效等效劑量不得超過一毫西弗。 2.眼球水晶體之等效劑量於一年內不得超過十五毫西弗。 3.皮膚之等效劑量於一年內不得超過五十毫西弗。 前項劑量限度適用於人口中之關鍵群體。(安全標準第11條) |

肆、醫務監護

| 一、 | 經體格檢查合格之人員，始得從事輻射工作。本校友特約醫院。 |
| --- | --- |
| 二、 | 輻射工作人員，應每年接受健康檢查一次。健康檢查及特別醫務監護之費用，由學校負擔。 |
| 三、 | 工作人員因意外曝露或計劃特別曝露致所受劑量超過年許可劑量之兩倍時，或因受輻射曝露而有異常反應時，應即送特約醫院接受檢查，必要時應予醫務監護。 健康檢查之 項目則依「游離輻射防護法施行細則」第八條規定，准用勞工健康保護規則之規定。於提出「勞工保險預防職業病健康檢查申請書」時，申請檢查代號為「03」游離輻射作業。 輻射工作人員對於第一項之檢查及第二項之特別醫務監護，有接受之義務。 |
| 四、 | 接受輻射曝露之人員經健康檢查判定不適於輻射工作者，應予停止從事輻射工作。 |
| 五、 | 第一項體格檢查、健康檢查及第二項特別醫務監護之記錄，雇主應依主管機關之規定保存。 |

伍、地區管制

| 一、 | 管制區平面圖如附件四 管制區域-----X光繞射光譜儀及非破壞檢驗用X光櫃周圍一公尺 (X光繞射光譜分析及非破壞檢驗) 管制人員-----王飛龍 先生或其指定人員 管制時間-----進行X光繞射光譜分析及非破壞檢測作業時 |
| --- | --- |
| 二、 | 進出口處及區內適當位置設立明顯之輻射警告標誌及警語。（管制區外之輻射劑量率不超過0.5微西弗/小時）。 |
| 三、 | 輻射工作人員於進行輻射工作時，應全程配帶人員劑量佩章，嚴禁將佩章拿下對著輻射源照射。 |
| 四、 | 每年定期乙次委託國內合格輻射防護偵測業者進行密封放射性物物質擦拭測試。 |
| 五、 | 設備如需維修保養時，應先確定輻射源處於關閉狀態。 |

陸、輻射源管制

| 一、 | 輻射源之輸入、輸出、轉讓、使用、安裝、改裝、持有、停用、復用、永久停止使用(報廢)，須先向主管機關提出許可申請，並委請國內合格輻射防護偵測業者執行相關輻射安全檢測、擦拭測試及放射性物質運送。 前項許可申請所需作業事項，詳見「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」中相關條文。 |
| --- | --- |
| 二、 | 依據「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第12條規定，本校持有之： （一）氣相層析儀之放射性物質須向主管機關申請使用登記證。 （二）X光繞射儀須向主管機關申請使用登記證。 （三）需詳列本校輻射源清冊。（附件五） |
| 三、 | 領有使用登記證之放射性物質，設施經營者拆除更換放射性物質，應於更換前檢送下列文件，送主管機關審查，並於更換後十五日內檢送擦拭報告及新裝放射性物質原始證明文件影本，送主管機關備查： （一）原領登記證影本。 （二）輸入或轉讓申請書。 （三）運送說明相關文件。 （四）更換後原放射性物質之處理方式。 |
| 四、 | 設施經營者於取得使用登記證後，自核發登記證之日起算，每屆滿五年前後一個月內，應檢送下列文件，送主管機關備查： （一）機關（構）設立或登記證明文件影本。 （二）原領使用登記證影本。 （三）最近三十日內之測試報告。 （四）最近五年內操作人員之教育訓練紀錄。 |
| 五、 | 領有登記證之可發生游離輻射設備，設施經營者更換Ｘ光管時，應檢送下列文件，並於更換後十五日內檢送測試報告，送主管機關備查： （一）原領登記證影本。 （二）輸入或轉讓申請書。 |
| 六、 | 可發生游離輻射設備之使用，其所需具備之安全條件與原核准內容不符者，設施經營者應向主管機關申請核准停止使用或運轉，並依核准之方式封存或保管。安全條件與原核准內容不符者，指有下列各款情形之一： |
|  | （一） 輻射作業場所依規定需由合格人員負責操作，其操作人員離職，而未於三十日內補足者。 （二） 放射性物質之機具、可發生游離輻射設備或其生產製造設施損壞，而未於六個月內修復者。 （三） 放射性物質活度衰減至無法達成原申請目的之用途，而未於六個月內更換者。 （四） 因外力不可抗拒因素致輻射作業場所屏蔽或防止輻射洩漏設施損壞，而未於六個月內修復者。 （五） 其他經主管機關認定之情形。 |
| 七、 | 輻射源（密封放射性物質與可發生游離輻射設備）於接收時，操作人員應將輻射源妥善保管，設備存放場所並應有完善之保全及屏蔽設施；下列資料須妥善保存： （一）進口同意(轉讓)證明書 （二）登記證 （三）放射性物質原始證明文件 （四）設備結構圖、維修保養手冊 （五）輻射防護計畫 |
| 八、 | 可發生游離輻射設備及密封放射性物質容器表面有明顯可見的輻射示警標誌 ，及「本儀器內含輻射源，報廢前應經原子能委員會核准」之警語。為預防輻射源未經核准報廢，於財產卡上加註「輻射管制品」及「報廢前應經原子能委員會核准」。 |
| 九、 | 輻射工作人員應每月定期就本校持有之可發生游離輻射設備進行輻射安全檢測，檢測表格見附表一，檢測紀錄須存檔備查三年。 |
| 十、 | 輻射偵檢儀器每年須送往國內合格之輻射偵檢器教正實驗室進行校正乙次，校正紀錄須存檔備查三年。 |

柒、輻射源廢棄

| 一、 | 密封放射性物質擬廢棄時，須先檢具以下資料向主管機關申請，經主管機關會審查合格後，發給許可函： （一）密封放射性物質永久停止使用申請書 （二）密封放射性物質廢棄計畫表 （三）放射性物質原始證明文件 （四）原領使用登記證 （五）運送說明相關文件 |
| --- | --- |
| 二、 | 永久停止使用申請經主管機關核准後，設施經營者應於三個月內，將放射性物質運送至接收單位。於完成接受後三十日內，應將接收文件及輻射作業場所偵測證明，送主管機關備查。 |
| 三、 | 可發生游離輻射設備擬報廢時，須先檢具以下資料向主管機關申請，經主管機關審查合格後，依主管機關指定之部分自行破壞至不堪使用狀態，並拍照留存備查 或報請主管機關派員檢查： （一）可發生游離輻射設備永久停止使用申請書 （二）原領登記證 |
| 四、 | 拆解後之可發生游離輻射設備（管球已破壞）可依一般事業廢棄物處理。 |

捌、意外事故之處理

| 一、 | 意外發生時應採取必要之防護措施，並主動通知主管機關。 |
| --- | --- |
| 二、 | 國內管制機關服務單位之電話地址等資料，應公布於明顯處，以備諮詢聯絡之需。(如附件五) |
| 三、 | 意外事故主要有密封射源遺失或失竊、人員接受之劑量超過游離輻射防護安全標準之規定及火災。 |
| 四、 | 密封射源遺失或失竊的預防措施如下： （一）建立正確之輻射源帳料清冊，每個月清點帳料是否相符並上網申報。 （二）設備上之射源容器開啟鑰匙由專人管理，如需維修拆裝，應經負責輻射防護人員允許方可開啟射源容器。 （三）停止使用的放射性物質應向主管機關申請停用許可，拆卸下之放射性物質須存放於經過評估之合格貯存場所，貯存場所應上鎖，並於明顯處張貼輻射警告標誌。若停止使用時間超過二年，則依規定須申請復用許可或強制報廢。 停用之密封放射性物質，應於每季結束後十五日內向主管機關申報放射性物質現況。（輻射作業管理辦法第50條） |
| 五、 | 人員接受之劑量超過游離輻射防護安全標準之規定的預防方式如下： （一）定期：輻射工作人員應每年委託合格輻射防護偵測業就本校持有之放射性物質進行擦拭測試。 （二）不定期：地震、維修、設備拆裝、搬遷後，必須以輻射偵檢器進行可發生游離輻射設備輻射安全檢測及射源容器表面污染擦拭測試，以瞭解密封射源屏蔽結構是否遭到破壞，射源密封性是否完好。 |
| 六、 | 火災的預防方式如下： （一）每年至少舉辦消防講習與演練一次(消防講習與演練項目須包括輻射安全項目) （二）現場應設置消防設施、器材。 |
| 七、 | 當發生密封射源遺失或失竊時，採取之措施如下： （一）密封射源遺失或失竊時掌握第一時間設法尋找。 （二）確定遺失或失竊時立刻通報原子能委員會並向治安機關報案。 |
| 八、 | 當發生火災時，採取之措施如下： （一）若時間許可應儘速將射源拆卸並搬至安全處所。 （二）若射源已被燒到，應於火災撲滅後立即委託合格輻射防護偵測業進行檢視、偵測或擦拭測試射源容器確認射源容器是否遭到破壞並造成輻射污染。 （三）造成輻射污染時，應委託輻射防護偵測業進行放射性污染清除或進行其他必要之輻射防護措施。 （四）在採取必要的防護措施後，立即向主管機關報告。 |
| 九、 | 若發生人員接受之劑量超過游離輻射防護安全標準之規定者，本校負責人除依相關規定負責清理外，並應依規定實施調查、分析、記錄，並於期限內向主管機關提出報告，報告應載明下列事項： （一）含人、事、時、地、物之事故描述。 （二）事故原因分析。 （三）輻射影響評估。 （四）事故處理經過、善後措施及偵測紀錄。 （五）檢討改善及防範措施。 （六）其他經主管機關指定之事項。 |
| 十、 | 前項報告，除報經主管機關核准者外，應於事故發生之日起或自知悉之日起三十日內，向主管機關提出之。 |
| 十一、 | 若發生人員接受之劑量超過游離輻射防護安全標準之規定者，除採取必要之防護措施外，非經主管機關核准，不得移動或破壞現場。 |

玖、合理抑低措施（游離輻射防護安全標準第二條十三款）

| 一、 | 輻射工作場所之劃定與管制，除應考量工作人員之個人劑量外，亦應合理抑低集體劑量。 |
| --- | --- |
| 二、 | 輻射作業之各項偵測，包括個人劑量、設備及環境檢測，應訂定紀錄基準、調查基準及干預基準： （一）紀錄基準：超過紀錄基準者，應予以紀錄並保存之。紀錄基準為劑量限度之十分之一（1μSv）。 （二）調查基準：超過調查基準者，應調查其原因。調查基準為劑量限度之十分之三（3μSv）。 （三）干預基準：超過干預基準時，應立即採取必要之應變措施。干預基準為劑量限度之二分一（5μSv）。 |

拾、紀錄保存

| 一、 | 輻射偵測紀錄應至少保存三年。 |
| --- | --- |
| 二、 | 工作人員輻射安全訓練紀錄應至少保存十年。 |
| 三、 | 工作人員體格檢查、健康檢查及特別醫務監護報告等資料應至少保存三十年。 |
| 四、 | 工作人員之劑量紀錄，自其停止參與輻射工作之日起，應至少保存三十年，並至輻射工作人員年齡超過七十五歲。 |
| 五、 | 設施經營者應於次年的一月一日至十五日向主管機關申報登記證類之密封放射性物質使用狀況及操作人員異動情形(如附件七)。 |
| 六、 | 密封放射性物質每年十二月三十一日前將年度偵測證明送主管機關備查。 |
| 七、 | 本計畫經報原子能委員會核備後實施；如有未盡事宜者，應隨時修訂後函報原子能委員會核備。 |

(附件一)

游離輻射防護法

第七條　　設施經營者應依其輻射作業之規模及性質，依主管機關之規定，設輻射防護管理組織或置輻射防護人員，實施輻射防護作業。

前項輻射防護作業，設施經營者應先擬訂輻射防護計畫，報請主管機關核准後實施。未經核准前，不得進行輻射作業。

第一項輻射防護管理組織及人員之設置標準、輻射防護人員應具備之資格、證書之核發、有效期限、換發、補發、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由主管機關會商有關機關定之。

游離輻射防護法施行細則

第二條　　設施經營者依本法第七條第二項規定擬訂輻射防護計畫，應參酌下列事項規劃：

一、輻射防護管理組織及權責。

二、人員防護。

三、醫務監護。

四、地區管制。

五、輻射源管制。

六、放射性物質廢棄。

七、意外事故處理。

八、合理抑低措施。

九、紀錄保存。

十、其他主管機關指定之事項。

（附件二）

用詞定義：

- 輻射源：

指產生或可產生游離輻射之來源，包括放射性物質、可發生游離輻射設備或核子反應器。

- 輻射作業：

指任何引入新輻射源或曝露途徑、或擴大受照人員範圍、或改變現有輻射源之曝露途徑，從而使人們受到之曝露，或受到曝露之人數增加而獲得淨利益之人類活動。包括對輻射源進行持有、製造、生產、安裝、改裝、使用、運轉、維修、拆除、檢查、處理、輸入、輸出、銷售、運送、貯存、轉讓、租借、過境、轉口、廢棄或處置之作業及其他經主管機關指定或公告者。

- 設施經營者：

指經主管機關許可、發給許可證或登記備查，經營輻射作業相關業務者。

- 雇主：

指僱用人員從事輻射作業相關業務者。

- 輻射工作人員：

指受僱或自僱經常從事輻射作業，並認知會接受曝露之人員。

（附件三）

靜宜大學輻射安全管理人員資料

| 姓 名 | 職 稱 | 到(離)職日期 | 出生年月日 | 證 書 字 號 | 執 照 類 別 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王飛龍 | 教授 | 1994年 | 39年3月25 | 九二輻協訓字第三○九八號 | 輻射安全訓練班結業證 | 財團法人中華民國輻射防護協會 |
| 簡歷 | 1984日本東京工業大學資源化學研究所工學碩士 1987日本東京工業大學資源化學研究所工學博士 1987-1994靜宜文理學院應用化學系副教授 1994-靜宜大學應用化學系教授 |
| 專長 | 觸媒化學、有機金屬 |
| 聯絡 方式 | 電話 | （O）04-26328001轉15217 | e-mail | cckwan@pu.edu.tw |
|  |  | （H）04-27014218 |  |  |

請浮貼相關證照影本

大樓位置圖            （附件四）

密封式游離輻射管制區平面圖

(附件五)

靜宜大學

輻射源基本資料

密封放射性物質設備資料

| 項次 | 執照號碼 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 核種 | 型號/序號 | 活度 | 出廠時期 | 使用單位 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

可發生游離輻射照射設備資料

| 項次 | 設備基本資料 | X光管球基本資料 | 執照號碼 | 證照有效期限 | 設備位置 | 負責人/電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 廠牌 | 型號 | 序號 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 規格 |  |  |  |  |
| 1 | SHIMADZU | XRD-6000 | Q303-37000176 | PHILIPS | PW2253/20 | DK992040 | 60kVp；80mA | 非醫設字第3330號 | 92.4.15~97.4.15 | 應化系 儀分中心 | 王飛龍 04-26328001轉15217 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

輻射防護業務管理人員： 王飛龍             聯絡電話：04-26328001轉15217

（一）主管機關、輻射防護偵測業名單（附件六-1）

| 行政院原委會（24小時通報電話02-82317250） 台北縣永和市成功路一段80號二樓 電話：02-82317919傳真：02-82317829 | 原能會核能研究所保健物理組： 桃園縣龍潭鄉文化路1000號 電話：03-4711400轉7606 |
| --- | --- |
| 原子能委員會放射性物料管理局： 台北縣板橋市三民路二段37號5樓 電話：02-9648187 | 原能會輻射偵測中心： 高雄縣鳥松鄉大華村澄清路823號 電話：07-3709206 |
| 原能會核能研究所化學工程組(核廢料處理廠) 桃園縣龍潭鄉文化路1000號 電話：03-4711400轉5830、5831 | 國立清華大學原科中心保健物理組： 新竹市光復路二段101號 電話：03-5715131轉5443（其他輻防服務） |
| 財團法人中華民國輻射防護協會（輻射防護偵測及訓練機構） 新竹市光復路二段406號二樓 電話：03-5722224傳真：03-5722521 | 324（訓練組） 322（技術服務組） 317（人員劑量佩章實驗室） 網址：www.rpa.org.tw e-mail：rpa＠ms9.hinet.net |

（二）國內核能機關對外一般性服務項目表（附件六-2）

| 項 目 | 適 用 對 象 | 規 定 頻 率 | 服 務 單 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 輻射度量儀具校驗 | 各使用單位 | 非破壞檢驗業者每半年一次 | 清華大學（保健物理組） 核能研究所（保健物理組） |
| 劑量佩章及指環劑量計 | 實施個別人員偵測作業 | ＴＬＤ每月計讀並換新一次 | 清華大學（保健物理組） |
| 洩漏及污染檢查 | 密封放射性物質使用單位 | 1.每年一次 | 清華大學（保健物理組） |
|  |  | 2.初次使用前 | 核能研究所（保健物理組） |
| 污染擦拭計測 | 密封及非密封放射性物質使用單位 | 每季一次 | 清華大學（保健物理組） |
|  |  |  | 台灣輻射偵測工作站 |
| 輻射安全評估 | 固定密封型裝備使用單位 | 1.申請執照時 | 清華大學（保健物理組） |
|  |  | 2.發生意外事故時 | 輻防協會/核能研究所保健物理組 |
| 輻射意外事件支援處理 | 各可產生游離輻射設備及放射性物質持有單位 | 發生意外事故時 | 清華大學保健物理組 核能研究所（保健物理組） |
| 輻射防護訓練 | 各放射線作業單位 | 1.新進人員訓練2.在職訓練 | 輻防協會（非醫用操作人員訓練） |
|  |  | 3.專業人員訓練 | 核能研究所（輻射人員訓練） |
| 游離輻射設備執照申請及輸入或轉讓申請 | 各使用放射性物質或可發生游離輻射設備單位 | 新購放射性物質或可發生游離輻射設備時 | 原能會輻射防護處 |

（附件七）

靜宜大學

年　　月至　　月輻射工作人員異動報表

一、輻射工作人員資料

| 姓名 | 職稱 | 到(離)職日期 | 年齡 | 證書字號 | 執照類別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、輻射偵檢儀器

| 廠牌型式 | 序號 | 校驗單位 | 校驗日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

聯絡人姓名：　　　　　  聯絡人電話：　　　　  申報日期：

靜宜大學應用化學系

可發生游離輻射設備輻射偵測紀錄表

設備名稱：                      設備廠牌：                   型號：                     序號：

設備證照號碼：                        設備規格：     kVp    mA   安裝位置：

| 檢測條件 | 檢測日期 | 安全連鎖裝置是否功能正常 | 輻射警告標誌及警語 | 輻 射 曝 露 率 (μSv/h) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表面5公分 | 表面30公分 |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |
| kVp mA |  |  |  |  |  |  |

註：1. 每台設備填寫乙張。

2. 本紀錄須存檔備查三年。

單位主管：　　　　　     　　   偵測人員：　         　　　　　　  偵測儀器：

可發生游離輻射設備輻射安全測試報告﹙非醫用登記類﹚

一、申報單位基本資料

單位：　靜宜大學　　負責人：　     　電話：　04-26328001-11380

單位地址：　台中縣沙鹿鎮中棲路200號 聯絡人：　　　　電話：04-26328001-11380

使用(貯存)場所：台中縣沙鹿鎮中棲路200號聯絡人：　　　電話：04-26328001-11380

負責操作人員：王飛龍  輻射安全證書﹙或訓練合格證明﹚號碼：九二輻協訓字第3098號

二、申報事由﹙核准文號或證照號碼：非醫設字第3330號

| □新申請 | □證照轉換 | □五年屆期申報 | □恢復使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| □遷移新址 | □變更作業場所 | □改裝 | □換X光管或加速管 |

三、設備種類：

| □櫃型X光機(□測量控制 □照相檢驗 □分析鑑定 □刑事鑑定 □繞射儀 □學術研究 □校正用) |
| --- |
| □離子佈植機 | □電子束焊接機 | □行李檢查Ｘ光機 | □靜電消除器 |
| 廠 牌 |  | 型 號 |  | 序 號 |  | 年 月製造 |
| X 光 機 | X光管 | 個 |  |  |  |  | 年 月製造 |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月製造 |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月製造 |
|  | 最高能量﹙□一般裝置□透視裝置﹚ | KVp mA sec |
| 加速管 | 輻射線種類及最高能量 | ﹙keV或MeV﹚ |
|  | 最大輸出劑量率 | （cGy/min或R/min） |
| 工作負載 | mA-min/week（或cGy/week） |

四、必要檢查合格項目：(以(註記於□內；免驗項目在項次劃ㄨ)    檢查日期：　 年　 月  日

| 項 | 合格 | 否 | 檢 查 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □ | □ | 「設備」使用或貯存位置與作業場所平面圖相符。 |
| 2 | □ | □ | 「設備」與原廠型錄及圖說相符。 |
| 3 | □ | □ | 含有安全連鎖裝置，拆卸或開啟「設備」時，將自動停止產生輻射。 |
| 4 | □ | □ | 設備之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及「本儀器內含輻射源，報廢前應經原子能委員會核准」之警語。 |
| 5 | □ | □ | 與原廠輻射安全測試﹙中文或英文﹚結果文件相符。正常使用時「設備」可接近表面5公分處劑量率小於5μSv/hr。實測： μSv/hr、背景輻射： μSv/hr。檢查條件： KvP mA Sec ﹙靜電消除器請填附表﹚ |

檢查使用儀器廠牌：　　　　　　　　　型號：　　　　　序號：

校正單位：　　　　　　　　　校正日期：

檢查人員簽章：　　　 　 　輻專師(員)字第      　    　號

申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　          　 電話：

(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)

第　頁／共　頁

輻射意外事件通報單

Tel: (02)82317919

Fax: (02)82317829		  日期：　　年　　月　　日

| 收文單位 | 行政院原子能委員會 | 通報單位 | 靜 宜 大 學 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件類別 |  | 地址 | 台中縣沙鹿鎮中棲路200號 |
| 發生時間 | 年 月 日 時 分 | 聯絡電話 | 04-26328001轉15217 |
| 聯絡人 | 王飛龍 | 偵測值 |  |
| 狀況說明： 處置情形： |
| 校長 上級主管 單位主管 |

放射性物質與可發生游離輻射設備證照清冊（可以附件黏貼）

| 證照號碼 | 有效期限 | 使用現況 | 備註 | 審核結果 (證照管理、效期) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1正常使用 | 2停用 | 3 報廢(中) | 4 其 他 |  |  |
| 非醫設字第3330號 | 92.4.15~97.4.15 | 1 | XRD-6000 60kVp；80mA 王飛龍（分機15217） |  |

放射性物質與可發生游離輻射設備管理作業檢查表

| 項次 | 檢查及輔導項目 | 檢查及輔導結果 | 備 註 (含抽查之記錄) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 待改善 | 免檢 |  |
| 1 | 使用輻射源三個系所以上設輻射防護委員會及輻防人員、輻防作業管理人員，執行輻射防護管理業務，定期（至少六個月）開會，並留存紀錄備查。 |  |  | ◎ |  |
| 2 | 已依「游離輻射防護法」修訂「輻射防護計畫」，且確實宣導與執行。 | ◎ |  |  |  |
| 3 | 依規定對工作人員實施教育訓練 (每年三小時)，並留存紀錄備查。 | ◎ |  |  |  |
| 4 | 操作人員之資格符合規定，基於教學需要之操作訓練符合規定。 | ◎ |  |  |  |
| 5 | 依規定對工作人員實施體格檢查及健康檢查，並依檢查結果為適當之處理，且留存紀錄備查。 | ◎ |  |  |  |
| 6 | 各類放射性物質、可發生游離輻射設備及其操作人員已完成新證之換發。 | ◎ |  |  |  |
| 7 | 依規定對工作人員實施劑量監測（體外、體內（有體內曝露之虞者）），並留存紀錄備查，人員離職時並提供劑量紀綠。 |  |  |  |  |
| 8 | 依規定進行地區劃分及管制。 |  |  |  |  |
| 9 | 置備適當之輻射偵測或監測儀器，定期(每年)校驗，並留存紀錄備查。 |  |  |  |  |
| 10 | 非密封放射性物質場所評估報告符合規定。 |  |  |  |  |
| 11 | 定期實施輻射偵測及排放廢水分析，並留存紀錄備查。 |  |  |  |  |
| 12 | 已建立放射性物質、可發生游離輻射設備完整料帳紀錄且放射性污染物、廢棄物管理完善，並留存紀錄備查。 |  |  |  |  |
| 13 | 依規定申報半年（非密封及許可類之密封放射性物質）及年度（登記類之密封放射性物質及許可類可發生游離輻射設備）使用現況及操作人員異動報表。 |  |  |  |  |
| 14 | 依規定申報年度偵測證明（密封、非密封放射性物質及許可類可發生游離輻射設備）--應由輻防人員實施。 |  |  |  |  |
| 15 | 密封放射性物質依規定每月上網申報。 |  |  |  |  |

靜宜大學輻射實驗室安全檢查記錄表

| 單位 |  | 實驗室名稱 |  | 實驗室負責人 |  | 分機 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢 查 內 容 | 是 | 否 | 備 註（檢查記錄） |
| 1 | 操作場所適當 |  |  |  |
| 2 | 警示標誌、警語及警示裝置 |  |  |  |
| 3 | 適當屏蔽設施 |  |  |  |
| 4 | 備有輻射實驗室工作守則 |  |  |  |
| 5 | 工作人員操作認可證明 |  |  |  |
| 6 | 個人防護用具（手套、工作衣等） |  |  |  |
| 7 | 人員劑量、環境偵測及紀錄 |  |  |  |
| 8 | 核種及設備（測漏、擦拭偵測及紀錄） |  |  |  |
| 9 | 放射性物質使用帳料管理記錄 |  |  |  |
| 10 | 放射性物質及設備加鎖妥善貯存 |  |  |  |
| 11 | 備有專用水槽 |  |  |  |
| 12 | 抽氣設備、通風良好 |  |  |  |
| 13 | 備有輻射偵測儀器及校正紀錄 |  |  |  |
| 14 | 廢料貯存及管理紀錄 |  |  |  |
| 15 | 改進上次檢查缺失 |  |  |  |
| 16 | 其他 |  |  |  |
| 檢查時間 |  | 檢查人 |  | 系主任 |  |

註：1.須由各實驗室負責人執行檢查並確實填寫記錄表，經系所主管簽字証明。

2.檢查記錄表一式三份，分別由實驗室、輻防管理人員及環安組存查。

3.安全檢查每學期乙次。

附錄一：實驗室輻射防護準則

1.工作場所有適當且獨立之空調設備。

2.輻射實驗室應訂有適當之游離輻射防護工作守則，並張貼於工作場所明顯處。

3.有專供操作放射性物質之工作檯（桌）；檯（桌）面或放射性物質處理盤，均襯以吸收紙，液體樣品均置於不傾倒及破損之容器內。

4.備有儲藏放射性物質之處所或貯存櫃，並有適當之屏蔽與妥善之管理。

5.放射性廢料桶採用腳踩式，內襯以無孔之塑膠袋。

6.備有塑膠手套，套鞋與工作衣等個人防護用具。

7.有適當之輻射偵檢設備，作擦拭試驗檢查，對工作環境應執行定期之輻射污染偵測，並有紀錄備查。

8.備有適當抽氣設備之氣櫃，氣罩內部及廢氣排泄管容易清洗。

9.備有專用水槽，作為傾倒放射性廢液與清洗污染器皿之用。

10.輻射實驗室及貯存櫃有適當鎖扣裝置，並有適當的輻射警示標誌及警語，應適當劃定輻射管制區。

11.工作檯、放射性物質處理盤、冰箱、抽氣櫃、廢料桶、水槽等均貼有適當輻射警示標誌及警語。

12.輻射工作人員年齡均在十八足歲以上。

13.輻射工作人員，應接受適當之輻射防護講習。

14.輻射工作人員，應作適當之體外劑量定期偵測並有紀錄。

15.放射性物質之接收及領用，對使用人之姓名、領用量、日期及處理或貯藏情形均有紀錄。

16.放射性之廢料管理紀錄。

附錄二　放射性物質及可發生游離輻射設備之採購流程

1.註明密封射源及可發生游離輻射設備

2.廠商或代理商填寫輸入放射性物質或可發生游離輻射設備執照申請書及輸入許可申請書

3.使用放射性物質之空間規劃與管理計劃。

4.輻射防護檢查記錄表

◎轉報原能會申請並備查。

- 聯絡具合格輻防執照專業人員之機構檢查，填寫輻射防護檢查記錄表。

- 報請原委會專業人員檢驗通過。

- 經原能會檢查合格，核發設備使用執照後才可正式使用。

- 使用單位應將設備執照張貼於儀器旁，以備查核。

- 執照有效期為五年，五年後需重新申請換照，使用期間每年定期進行輻射防護偵檢並留存記錄備查。

附錄三                        靜 宜 大 學

X光繞射光譜儀及非破壞檢驗用X光櫃

安全作業程序

壹：本公司為確保有關工作人員及學員之健康與安全，防止游離輻射之危害，特訂定本作業程序。

貳：該X光繞射光譜儀及非破壞檢驗用X光櫃應由領有行政院原子能委員會核發之操作執照者負責操作，參與人員應在其監督指導下進行作業。

參：所有參與游離輻射作業之人員，應在作業前先將個人之游離輻射監測器佩帶妥當。

肆：作業前應確定X光繞射光譜儀及非破壞檢驗用X光櫃各部份工作正常，尤其特別注意門上之安全連鎖作用是否有效；有關之安全警示裝置是否正常。

伍：作業中若有意外事故發生，應立即將X光繞射光譜儀及非破壞檢驗用X光櫃之電源切段，並作適當之處理。

陸：作業中應注意X光繞射光譜儀 及非破壞用X光櫃之警示訊息，特別在打開櫃門前應注意X射線是否經已停止放射。

柒、作業完畢，負責操作人員應確實將X光繞射光譜儀及非破壞檢測用X光櫃之主電源關閉；並將X光繞射光譜儀及非破壞檢驗用X光櫃之啟動鎖匙取出由專人保管。

捌、應定期實施作業場所游離輻射安全偵檢，並將結果作成記錄備查；輻射偵檢儀應最少每年送有關單位校驗一次。

玖、本作業程序如有未盡事宜，得隨時修定送行政院原子能委原會核定後實施

附錄四                         靜 宜 大 學

X光繞射光譜儀及非破壞檢驗用X光櫃

意外事故處理程序

| 一、X光機控制器失控 |
| --- |
|  | 1 .立即關閉X光機之電源。 2 .調查原因，機件修理。 |
| 二、作業中安全連鎖失效 |
|  | 1 .立即停止X射線之照射，若控制器無法停止X射線之照射，關閉 主電源。 2 .檢查安全連鎖失效原因並予以修復。 |
| 三、人員遭受意外曝露 |
|  | 1 .立即停止X射線之照射，若控制器無法停止X射線之照射，關閉 主電源。 2 .估計人員遭受意外曝露之劑量，將人員之個人輻射監測器計讀；若 有超限曝露，考慮將人員調離有關游離輻射之工作。 3 .調查人員遭受意外曝露之原因，檢討並改進防護措施。 4 .將事件處理經過及改善措施做成報告送行政院原子能委員會。 |
| 四、人員遭受電擊 |
|  | 1 .立即關閉X光機之電源，對人員施以適當之急救處理。 2 .調查原因，機件修理，檢討並改進防護措施。 |
| 五、水災、火災或地震 |
|  | 1 .立即關閉電源，將啟動鎖匙取出帶走。 2 .人員撤離。 |

# Text boxes

附表一

附表二

檢查單位印信

原能會認可證字號：

申報單位印信

附表三

附表四

附表五

附表六

申請單位

填請購單

輻防管理人員簽認

會計室歲計組

會上級單位主管

環安組（游離輻射類）

採購組

學校辦理儀器採購辦法流程

驗收